FJ3200型个人剂量仪

FJ3200型个人剂量仪是智能型袖珍仪器。它采用最新的功能较强的单片机技术制作而成。主要用来监测X射线和γ射线。在测量范围内，可任意设置各种阈值报警值，并发生声光报警及时提醒工作人员注意安全。该仪器内存大，可存贮约一周的数据。仪器主要技术符合国家标准和国际标准，是目前国内同类仪器中功能强、体积小、功耗低的佩带式袖珍仪器。它广泛用于核军工、核潜艇、核电站、工业无损探伤、同位素应用和医院钴治疗、职业病防护、核电站周围居民本底辐射水平监测等领域。

主要特点：

●数据存贮量大，具有1500小时的数据存贮能力。

- 阈值报警连续可调，具有累积剂量、剂量率、阻塞、超时等阈值报警功能

可显示、累积剂量、剂量率、工作时间、最大剂量率发生时刻及大小、累积剂量阈值、剂量率阈值等参数

●自动记录各种数据、断电或更换电池数据不丢失

●灵敏度高，对环境本底也有响应

●体积小、操作简单

●抗电磁干扰能力强

技术指标：

(1)  探测器：GM计数管（经补偿）

（2）显示：4位LCD可显示累积剂量、剂量率、阈值、最大剂量率及发生时刻、时钟等

（3）测量范围：累积剂量当量：Hp（10）0.0 μSv-999.9 mSv

剂量当量率：Hp（10）0.1 μSv/h-999.9 mSv/h

（4）固有误差：＜10%（2 mSv/h左右）

（5）剂量当量率响应：≤±20%（测量范围内）

（6）能量响应：≤±30%  50 keV- 1.3MeV

（7）测量时间：3600秒—1秒  自动切换

（8）内存：64K 内存可存贮大约一周的数据

（9）报警功能：大于设定的累积剂量或剂量率阈值时有声光报警，并有符号显示阻塞报警，当计数管阻塞时，连续报警不停，并有符号显示报警声音强度在30cm处约80dB

（16）欠压指示：电池电压＜1.3±0.05V，仪器显示电池欠压符号

（17）电源功耗：AAA型1.5V碱性电池一节（5号电池）环境本底下连续使用720小时

（18）温度特性：≤±10%     -10℃—+50℃

（19）湿度特性：≤±10%    0—95%RH（+35℃）

（20）外形尺寸：55（宽）×75（长）×20（厚）(mm)

（21）重量：＜75克（含电池＜98克＝

上海仁日信息科技有限公司     上海市斜土路2601号嘉汇广场T2幢28楼G座   200030

联系人：成先生            Tel：021-64264255   13818065015   Fax： 021-64260415

Email：market@renri.com.cn       URL：http://www.renri.com.cn